含山县城乡医疗卫生整体服务能力提升项目之ICU注射泵、输液工作站、营养泵采购

采购文件

项目编号：KRHS2025236

采购人：安徽省含山县人民医院

采购代理机构：安徽科睿工程项目管理有限公司

二〇二五年十月
目  录

第一章  采购公告	3

第二章  供应商须知前附表	6

第三章  供应商须知	9

第四章  政府采购合同格式	17

第五章 采购内容及总体要求	24

第六章  响应文件格式	30

第七章  评审	41

第一章  含山县城乡医疗卫生整体服务能力提升项目之ICU注射泵、输液工作站、营养泵采购采购公告

项目概况

含山县城乡医疗卫生整体服务能力提升项目之ICU注射泵、输液工作站、营养泵采购的潜在供应商应在含山县人民医院网站获取采购文件，并于响应文件提交截止时间前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：KRHS2025236

项目名称：含山县城乡医疗卫生整体服务能力提升项目之ICU注射泵、输液工作站、营养泵采购

预算金额：28万元

最高限价：28万元

采购需求：含山县城乡医疗卫生整体服务能力提升项目之ICU注射泵、输液工作站、营养泵采购，具体详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起，30个日历日内完成供货。

本项目是否接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》；

（2）供应商若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

3、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）供应商或其法定代表人或配备项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

三、响应文件提交

截止时间（开标时间）：2025年11月17日8时30分（北京时间）。

地点：供应商需将密封的响应文件在截止时间前送达或快递至安徽科睿工程项目管理有限公司

四、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金。

2、此次项目评审，供应商无须派代表前往活动现场。

3、供应商需检查需快递的响应文件密封性，防止在快递的途中造成密封文件破损现象。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：安徽省含山县人民医院

地址：安徽省马鞍山市含山县环峰镇仙踪路和长山路交叉处

联系方式：朱世宝13905659858

2、采购代理机构信息

名称：安徽科睿工程项目管理有限公司

地址：安徽省马鞍山市含山县鸿联四季花城西北门店101号

联系方式：刁天山18315595878

第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：详见采购公告 项目编号：详见采购公告 |
| 2 | 采购人信息：详见采购公告 |
| 3 | 采购代理机构信息：详见采购公告 |
| 4 | 响应文件提交截止时间：详见采购公告 响应文件提交地点：详见采购公告 |
| 5 | 时间：详见采购公告 地点：详见采购公告 |
| 6 | 本项目是否接受联合体：详见采购公告 |
| 7 | 供应商是否需要交纳投标保证金：详见采购公告 其他要求：详见采购文件 |
| 8 | 本项目不接受分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）参与活动的，银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业除外。 注： （1）上述特殊行业分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）的负责人视同法定代表人。 （2）上述特殊行业分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）的上级单位交纳的投标保证金，视同供应商交纳。 （3）分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）进行中小企业声明的，不进行价格扣除。 |
| 9 | 投标有效期：提交响应文件截止时间后60天 |
| 10 | 评审方法：综合评分法 |
| 11 | 供应商需在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达或快递至安徽科睿工程项目管理有限公司 |
| 12 | 现场考察（标前答疑会）：不组织，供应商自行考察。 注：如供应商不考察或考察现场不仔细，所造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 13 | 本项目预算金额：详见采购文件，资金已落实。 |
| 14 | 评审过程中，采购小组认为供应商的报价明显低于其他通过初审供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在合理的时间内（合理的时间由采购小组现场确定）提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能提供说明（或相关证明材料），或虽提供但未被采购小组接受的，采购小组应当将其作为响应文件无效处理。 |
| 15 | 本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；如有其它特别说明，按特别说明执行。 |
| 16 | 本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书；如有其它特别说明，按特别说明执行。 |
| 17 | 本文件所称的“法定代表人”包括：法定代表人、负责人、经营者等。 |
| 18 | 供应商在响应文件中提供的资质（资格）证书、认证证书、注册执业证书、许可证书等证书证件应在有效期内，若法律法规或发证机构或相关主管部门另有规定的，从其规定。供应商在响应文件中提供了相关证明材料，或经询标被采购小组认定符合相关规定的，采购小组应予以认可。 |
| 19 | 联合体参加活动时，除联合体协议及采购文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，涉及到供应商盖章的，均为独立供应商或联合体牵头人盖章；涉及到法定代表人签字（或盖章）的，均为独立供应商或联合体牵头人的法定代表人签字（或盖章）。 |
| 20 | 除采购文件中明确要求供应商在响应文件中提供的资料外，其他资料由供应商自行决定是否在响应文件中提供。 |
| 21 | 若本项目采购文件中要求供应商配备人员提供社保证明材料的，为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件）： （1）社保缴款凭证。 （2）人社部门（或税务部门）官方网站查询的缴费记录截图。 （3）人社部门（或税务部门）出具的证明材料。 （4）与供应商有直接隶属关系的机构缴纳的社保视同供应商缴纳，但须提供有关证明材料。 （5）法定代表人参与项目的，无需提供法定代表人的社保证明材料，提供身份证明材料即可。 （6）如供应商为事业单位，也可以提供由人社部门出具的人事关系在供应商单位的证明材料。 （7）如供应商配备人员为退役军人，须提供退役军人相关证明材料及供应商与该人员签订的用工合同扫描件。 |
| 22 | 不良信用记录 （1）供应商不得存在以下不良信用记录情形之一： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的； ②供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； ③供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； ④供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的； ⑤供应商或其法定代表人或配备项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。 |
| 23 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金 |
| 24 | 本项目是否交纳采购代理服务费：☑是；□否 代理费收费标准：受采购人委托，本项目的采购类代理服务费按成交价1.5%向成交人收取（不足3000按3000计取），成交人需在领取成交通知书前缴纳代理服务费。 |
| 25 | 投标响应文件为正本一份，副本二份，正副本密封在同一袋内，正副本需标明清楚。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正副本应分别装订且胶装，不得采用活页夹装订，否则由此造成松散、脱落的，后果由投标人自负。 |

第三章  供应商须知

（一）总    则

1、适用范围

1.1本采购文件适用于本次采购所述货物及相关服务。

2、项目主要内容：详见采购文件。

3、供应商资格要求：详见采购公告。

3.1供应商在参与具体采购项目活动时，还应仔细阅读该项目的资格要求。

4、费用

4.1采购代理机构是否收取采购代理服务费，详见供应商须知前附表。

4.2供应商应自行承担所有与参加本次活动有关的费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、风险

5.1供应商一旦获取了本采购文件并参加，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

5.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料，或没有对采购文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.3供应商所提供的所有资料（包括扫描件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

6、供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下各项：

6.1国家对本次服务有关法律、法规及行业管理标准；

6.2安徽省及马鞍山市等有关管理部门的相关规定；

6.3本采购文件不再对上述情况进行描述。

7、采购代理机构对采购人拖欠成交供应商合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，成交供应商若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

8、供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目，如同时参加了同一包别或者不分包别的同一项目，其将被全部拒绝：

8.1法定代表人(负责人）为同一个人的；

8.2母公司、全资子公司及其控股公司；

8.3总公司与其分公司（分支机构）；

8.4同一总公司下的多家分公司（分支机构）；

8.5法律和行政法规规定的其他情形。

9、因本次活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向马鞍山仲裁委员会申请仲裁。

10、本采购文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

（二）采购文件

1、采购文件构成

1.1采购文件包括：

第一章  采购公告

第二章  供应商须知前附表

第三章  供应商须知

第四章  政府采购合同格式

第五章  采购内容及总体要求

第六章  响应文件格式

第七章  评审

1.2供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果供应商没有满足采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

2、采购文件的澄清、补充及修改

2.1无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

2.2采购代理机构对采购文件进行的澄清、更正、更改等，都在安徽省含山县人民医院网（网址：http://www.hsxyy.com/)发布，发布的内容为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力，供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.3如果上述答复涉及对采购文件的修改或补充，则它将被视为采购文件的一部分。凡原先所发采购文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的为准。

2.4对采购文件的修改是采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。

2.5为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购代理机构可以改变时间、地点，并在安徽省含山县人民医院网（网址：http://www.hsxyy.com/)发布信息。

（三）响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商的响应文件以及供应商与采购人的所有往来函电，均须使用简体中文，若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则采购小组有权不接受。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

1.2除响应文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的编制要求

2.1响应文件应按照采购文件给出的响应文件格式按顺序编制。

2.2响应文件不论是书写、打印、复制、扫描或影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担。

3、供应商系统提交的响应文件全部或部分内容无法查看的，采购小组有权否决其资格，由此造成的在评审中处于不利地位的风险由供应商自行承担。

4、响应文件签署、盖章

4.1在采购文件给出的响应文件格式中，凡是标明由供应商（盖单位公章）的地方，响应文件必须盖供应商统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，响应文件必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

5、报价

5.1除非采购文件另有规定，供应商应以人民币填报所有报价，供应商在填写报价表时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

5.2响应文件的报价表上应根据响应文件格式要求清楚地列明报价表中的详细内容。

5.2.1如果供应商在响应文件中没有列明货物报价表中的详细内容，一旦成交，采购人有权进行指定且报价不作调整，供应商不得以响应文件中未详细列明为由而拒绝。每种服务只允许有一个报价。任何有选择的报价方案和报价将不予接受。

5.3总报价等于各分项报价与各项费用之和,包含了履行合同所有内容的全部费用。

5.4总报价中不得包含采购文件要求以外的内容（但为全面实现报价服务内容及要求而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如采购文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总报价中），否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

5.5供应商应负起审慎调查的责任，总报价中不得缺漏采购文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以响应文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将包含在合同内。

5.6除采购文件中明确由采购人提供的服务外，供应商不得将采购文件所要求的内容列为选购项，否则，评审时将把这部分价格计入其总报价，但在授予合同时，这部分价格将从其成交价格中扣除而不予支付。

5.7本项目预算金额和最高限价：详见采购文件

（四）响应文件的提交

1、响应文件的提交和撤回

1.1供应商应按照采购文件规定提交响应文件。

1.2供应商提交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：

1.2.1在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后提交电子响应文件的；

1.2.2法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。

（五）评审

详见“第七章”

（六）成交及签订合同

1、推荐成交候选供应商

1.1采购小组将向采购人推荐3名成交候选供应商。

2、确定成交供应商

2.1采购人在五个工作日内依法对采购小组推荐的成交候选供应商进行确认。采购代理机构自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内发布成交结果公告。

3、合同签订

3.1采购人与成交供应商应在供应商须知前附表中规定的期限内签订采购合同。

3.2合同建议正反页打印，在采购人、成交供应商双方签字、盖章后生效。

3.3采购文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

3.4采购人在签订合同时或履约过程中，经批准本项目预算的财政部门同意，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。

（七）质疑与投诉

1、供应商书面质疑应在工作时间(周一至周五,上午8：00-12：00,下午14：30-17：30,节假日休息)向采购代理机构提出。

联系电话：18315595878

2、已依法获取采购文件的潜在供应商对采购文件的质疑，应在《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定的时间内，向采购人、采购代理机构提出。

2.1对采购文件提出质疑的时间超过规定时限的，不予受理。

2.2以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、参与活动的供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3.1质疑应以书面形式实名提出，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

3.2有下列情形之一的，不予受理：

（一）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（二）提起质疑的时间超过规定时限的；

（三）质疑材料不完整的；

（四）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

（五）对其他供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

4、供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购程序提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予受理。

5、供应商未在规定时限内提出的质疑，采购人、采购代理机构不予受理。供应商不符合要求的质疑应在质疑期内及时补充完整，否则按质疑不成立处理。

6、质疑供应商是指参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予受理。

7、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

（八）保密和披露

1、供应商自获取采购文件之日起，须承诺承担本项目保密义务，不得将因本次获得的信息向第三方外传。

2、采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

3、采购人在认为适当时，无须事先征求供应商同意而依法披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、服务的有关信息以及合约条款等。

第四章  政府采购合同格式

安徽省含山县人民医院(以下简称“甲方”)和           (以下简称“乙方”)，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、 法规、政策之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1、合同文件

1.1 下列文件是构成本合同不可分割的部分(同一单位发出的文件内容如有抵触，以后形成的文件为准)：

(1)采购文件(项目名称：含山县城乡医疗卫生整体服务能力提升项目之ICU注射泵、输液工作站、营养泵采购，项目编号：KRHS2025236)

(2) 乙方的响应文件

(3) 附件：采购人在活动期间发布的所有补充通知；乙方在评审答疑时及投标有效期内补充的所有书面文件；乙方随同响应文件一起递送的资料及附图；采购人发出的成交通知书；双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。

1.2 甲方采购文件、乙方响应文件、成交通知书均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方采购文件执行；

③甲方采购文件未规定的，按乙方响应文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与采购文件的规定相一致。

3、合同标的

| 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 货物制造商 | 数量/单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

4、合同总金额

合同总金额为： 大写（人民币）：      元，（小写）¥：           )。

注：供应商的报价为本项目总报价。

5、付款方式

5.1 合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款（预付款支付之

前，乙方须向甲方提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）。项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的100%（含预付款）。

5.2 如乙方书面明确表示无需预付款，项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的100%。

6、供货期限、供货地点、免费质保期

供货期限：自合同签订之日起，30个日历日内完成供货。

供货地点：                        。

免费质保期：所供货物提供 3 年的免费原厂质保服务 (自甲方验收合格之日起计算)。乙方保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有合同标的应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同标的的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同标的安全无损地送达交货地点。

7.2若合同标的采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出相应标记。乙方应根据合同标的的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

7.3 下列资料包装在合同标的的包装箱中：(1)装箱单；(2)合同标的数量和质量合格证书、保修证书；(3)产品使用说明书及其它必要的技术资料。

7.4 凡由于乙方对合同标的包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同标的装箱前保管不良，致使合同标的遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8、质量标准和检验方式

8.1 乙方应保证提供给甲方的合同标的是货物生产厂商原造的或配套厂家的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目采购文件规定的质量、性能和规格的要求。

8.2 乙方提供给甲方的合同标的应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同标的的技术规范应与本项目采购文件中响应货物清单、质量要求和供货部分中的规定及响应文件中响应货物技术规范偏离表(如果被采购人接受)相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

8.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

8.4 乙方应保证所提供的货物经正确调试、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同标的的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

8.5 合同标的交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件。若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8.6 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原产品提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。

8.7本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、配件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

8.8 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.9 甲方应当在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

9、技术服务和保修责任

9.1 若厂家规定的保修期或合同标的主要配件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下标的的免费质保期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最 终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在采购时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

9.2 乙方保证在合同标的出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后按规定时间内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后规定时间内派员至甲方免费维修和提供现场指导。如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同标的进行维修或提供技术服务， 由此产生的一切费用由乙方承担。

9.3 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零配件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

9.4如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同标的不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

9.5 在合同标的免费质保期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同标的不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

9.6 在合同标的免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供产品的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同标的使用期内以不高于本合同标的、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

9.7 在合同标的免费保修期届满后，如果因合同标的硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在规定时间内到达现场，迅速排除货物故障。

9.8 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

10、知识产权

乙方保证，乙方依据本合同提供的标的及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

11、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒付合同款的(或因甲方原因导致终止合同的) ,甲方应向乙方支付合同总金额5%的违约金。因甲方原因导致变更、中止合同的，甲方应按照乙方实际损失情况予以赔偿或补偿。

11.2 甲方延期返还履约保证金或延期支付合同款(不可抗力除外)，应向乙方偿付延期款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

11.3 乙方实施下列行为之一的， 甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。经甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的合同款中获得经济上的赔偿金,其标准为每逾期一天，按合同总金额的万分之三计算。

(1)乙方未按合同约定的时间供货完毕；

(2)乙方送交的货物或服务经验收不合格，或验收后出现质量问题。

11.4 因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时，及/或因乙方产品及/或其性能缺陷、质量缺陷等问题，包括其直接或由代理商包修、修理、维护、保养等，引起甲方的任何损失，及引起甲方给第三方造成损害，甲方、用户、受损失的第三方均有权直接要求乙方及其代理商赔偿全部及/或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任。

11.5 如果乙方不履行售后服务承诺,乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金。

11.6 上述违约金、赔偿金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

11.7 由于不可抗力原因使乙方延迟建设，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

12、其他约定

12.1 签订合同前，乙方须将营业执照原件、相关资质证书原件、从业人员资格证书原件交甲方查验。

12.2乙方应自觉接受甲方及有关部门对供货过程的全程监督，所有货物进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

12.3乙方需建立客户使用档案，对客户使用设备状况定期、跟踪了解，为设备的正常运转保驾护航。

12.4保修期过后对产品零配件，乙方将以优惠的价格提供给甲方。

13、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

14、争议的解决方式

与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方中任何一方可向含山县人民法院诉讼解决。

15、本合同一式   份，在甲乙双方签字、盖章后生效，甲乙双方各   份。

甲方：                               乙方：

单位盖章：                           单位盖章：

# 代表签字：                           代表签字：

- 第五章采购内容及总体要求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵（双泵） | 20 | 台 |  |
| 2 | 输液工作站 | 2 | 套 | 每套包含5台注射泵+1台输液泵 |
| 3 | 营养泵 | 10 | 台 |  |

二、技术要求

- 一、双通道注射泵

- 1.■整机使用期限≥10年。

- 2.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

- 3.注射精度≤±2%

- 4.速率范围：0.01-2000ml/h,最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

- 5.快进流速范围：0.01-2000ml/h,具有自动和手动快进可选；

- 6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量7.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml;

- 8.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

- 9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

- 10.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注(提供证明文件)

- 11.★不小于3.5英寸电容触摸屏

- 12.支持药物库，可储存5000种药物信息

- 13.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 14.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg

- 15.■具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

- 16.■具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 17.信息储存：可存储5000条的历史记录

- 18.电池工作时间≥6.5小时

- 19.防异物及进液等级≥IP4420.整机重量不超过2.8kg

- 二、输液信息采集系统

- ■1、支持连入监护仪的中心监护系统并可通过中央站可远程控制工作站内输液泵、注射泵，可

- 同屏查看，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改。(提供监护系统操作界面截图证明)

- 2、输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道，以便科室后期灵活升级配置(提供主机照片证明)

- ■3、可接入科室中央站，实现输注泵和监护仪、呼吸机信息同屏查看

- 2.1注射泵

- ■1、注射精度≤±1.8%,速率范围：0.01-2300ml/h,最小步进0.01ml/h

- 2、预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

- 3、快进流速范围：0.01-2300ml/h,具有自动和手动快进可选；

- 4、主机面板具备输液停止的硬按键，独立设计不与关机或其他功能混用，确保操作安全(提供主机照片证明)

- 5、可自动统计多种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等。

- 6、支持注射器规格：1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、50ml等；

- 7、8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

- ■8、支持镇痛药，化疗药，胰岛素的输注(提供注册证证明)

- 9、≥3.5英寸彩色触摸屏

- 10、支持药物库，可储存药物信息

- 11、支持药物色彩标识

- 12、压力报警阈值≥15档可调，最低可设置50mmHg

- 13、阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 14、主机自带多功能接口(非USB接口),无需外接辅助设备信息储存：可存储不少于3500条的历史记录

- 15、防异物及进液等级≥IP33

- 16、可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

- 2.2输液泵

- 1、模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

- 2、支持输血功能

- 3、支持输肠内营养液功能

- 4、输液精度≤±5%,输液速度范围：0.1-2300ml/h,且最小步进为0.01ml/h

- 5、快推速度范围：0.1-2300ml/h,且最小步进为0.01ml/h

- 6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 7、输液泵具有电动门，支持自动开关泵门

- 8、输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作

- ■9、主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

- 10、包含但不限于8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能

- 11、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 12、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 13、主机自带多功能接口(非USB接口),无需外接辅助设备

- 14、支持药物库，可储存≥5000种药物信息

- 15、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色

- 16、阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg

- 17、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- ■18、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需

- 人为干预，泵自动重新启动输液

- 19、具备上下两个压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

- 20、具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

- 21、防异物及进液等级≥IP33

- 三、营养泵

- 1运行模式：连续运行

- 2输液速度设定范围：0-1000ml/h,步进数1;

- 3输液速度精度：±1ml/h或者±6%取最大值；

- 4输液量预置范围：0-9999ml,步进数1;

- 5输液量精度：±10%。

- 6灌注速度及精度：1000ml/h,±10%

- 7.冲洗速度及精度：1000ml/h,±10%

- 8.单次冲洗剂量：40ml±10%

- ■9.最大输液压力：≥0.1MPa

- 10.阻塞报警阈值(压力):50KPa±10KPa

- 11.输液模式：具有普通和浓稠两种输液模式，浓稠模式适合输注粘稠度较高的营养液输注

- 12.具备肠营养器管路快速灌注功能和冲洗功能，具有营养液加热功能

- 13.液体加热温度：输注流速≥20ml/h,距加热器出口15cm处25-38℃

- ■14.具备记忆并恢复上次输液注参数功能

- 15.采用超声检测技术探测气泡，可探测单个体积≥30uL的气泡

- ■16.具备管路阻塞检测功能：管路产生阻塞后，自动释放阻塞后管路中的压力

- ■17.采用旋转置数盘进行置数，操作方便快捷

- 18.报警功能：阻塞报警、气泡报警、输注完成报警、超温报警，电池耗尽报警、阻塞检测异常报警、电机反馈异常报警、气泡检测异常报警、加热器件不升温报警、电池欠压报警、冲洗完成报警、暂停超时、加热器断开；

- 19.提示功能：网电源通/断、灌注/冲洗/输液状态

- 20.可恢复的报警音消除后自动恢复时间：1min20s—1min

- 21.暂停超时报警时间：1min50s—2min

- 22.报警音量可自行调节，第1级为大于30dB,第2级大于45dB,第3级大于60dB。

- 23参数记忆开关设置、按键音开关设置

- 注：

1.如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于采购文件的相关要求。

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经采购小组审核认可。

3.所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

4.采购文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果采购文件中有标注“★”的技术参数）。

5.所有标注“★”“█”的技术参数须按采购文件要求提供技术证明文件。证明文件指：提供医疗器械注册证或第三方检验报告或产品使用说明书或产品彩页或技术白皮书予以证明，否则视为负偏离。

- 三、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1.所有货物（包括零配件）须为全新的、未使用过的原装正品。供应商提交的货物（含相关服务）技术参数和配置应与采购文件的要求及其响应文件的技术偏离表（如果被采购小组接受的话）相一致。若采购文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须按采购文件及响应文件承担相应的义务。

3.3成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4、成交供应商须对本项目提供3年的原厂质保服务。（提供质保期售后承诺函，格式自拟）（自采购人验收合格之日起计算。）质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在报价中。

4.2成交供应商须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话12小时内到达现场,24小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备用机供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对用户的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3以上培训费用含在报价中。

6、供货期：自合同签订之日起30个日历日内完成供货。

7、供货地点：安徽省含山县人民医院

8、验收：

8.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8.2货物在验收时，成交供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的配件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要配件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

8.4本项目所采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，合同签订后，验收前，成交供应商须向采购人提供节能产品认证证书复印件或“全国认证认可信息公共服务平台”网站节能产品清单查询截图，否则采购人不予验收通过。

8.5本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”（财办库【2020】123号）文件要求。

9、付款方式： 合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款（预付款支付之前，乙方须向甲方提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）。项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的100%（含预付款）。

如乙方书面明确表示无需预付款，项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的100%。

# 第六章  响应文件格式

项目名称：******

项目编号：******

响

应

文

件

供应商名称：_______________

日期：20**年**月**日

目  录

一、报价一览表………………………………………………（页码）

二、报价函……………………………………………………（页码）

三、服务报价表……………………………………………（页码）

四、对采购内容及总体要求的响应…………………………（页码）

五、对合同条款的响应………………………………………（页码）

六、服务技术方案……………………………………………（页码）

七、法定代表人身份证明及授权委托书……………………（页码）

八、各类资质证书及其他重要资料…………………………（页码）

一、报价一览表

| 项目名称 | ****** |
| --- | --- |
| 项目编号 | ****** |
| 总报价（人民币） | 大写： 小写： |

注：

1、报价一览表与响应文件明细不一致的，以报价一览表为准。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

供应商（盖单位公章）：

日期：20**年**月**日

二、报价函

致：*******（采购人）：

根据贵方的采购文件，我方兹宣布同意如下：

1、按采购文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的报价，我方承诺愿意按采购文件规定缴纳履约保证金和成交服务费。

2、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方同意从采购文件规定的日期起遵循本采购文件，并在采购文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与此次活动有关的任何证据、数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价。

7、我方接受采购文件规定的付款方式、质保要求。

8、我方承诺我方具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9、我方承诺我方或我方法定代表人或我方配备项目经理（项目负责人）未被人民检察院列入行贿犯罪档案。

供应商（盖单位公章）：

日  期：****年**月**日

# 三、货物报价表

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价(人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

注：

1、所报价格可保留小数点后两位。

2、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物/服务。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

3、供应商所报货物报价一览表中清单及数量，应当与采购文件要求的清单及数量一致。

# 四、对技术要求的响应

经过认真研究项目名称：******（项目编号：******）采购文件中所列技术要求，我方确认，对采购文件所列技术要求，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

技术要求偏离表

| 序号 | 采购文件中技术要求条款 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

注：

1、“符合”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求；“负偏离”指低于采购文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

# 五、对商务要求及合同条款的响应

经过认真研究项目名称：******项目（项目编号：******）采购文件中所列商务要求及合同条款，我方确认，对采购文件所列商务要求及合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求及合同条款偏离表

| 序号 | 采购文件中商务要求及合同条款 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

注：

1、“符合”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求；“负偏离”指低于采购文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

# 六、货物服务技术方案

（一）投标人及主要制造商简介

简要介绍投标人及货物制造商规模实力，包括：

1、公司经营的历史、经验

2、拥有的技术力量

3、货物制造商介绍

（二）核心产品-综合性能

1、核心产品的技术性能（包括不限于产品关键性能、技术标准等）

2、核心产品的制造工艺（包括不限于重要部件（或主材料）类型、稳定性、耐久性、质量保证等）

（三）售后服务（详细说明）

投标人针对本项目的售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、培训计划等）

（四）使用成本

1、质保期满后的零配件易损件耗材和延续保修合同报价清单（不包括在总投标价内）

| 序号 | 零配件易损件耗材名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

| 序号 | 延续保修合同 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| .... |  |  |  |

2、投标人认为需要的其他使用成本

（五）实施方案

投标人针对本项目的实施方案（包括但不限于供货方案、进度安排、培训使用方案等）

（六）业绩

| 合同签订日期 | 项目名称 | 主要标的 | 合同甲方名称 | 甲方联系人 | 甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标文件中须提供相关材料扫描件，具体要求详见招标文件。

# 七、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明（格式）

_（法定代表人姓名）系              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人手机号码：

日期：20**年**月**日

附：法定代表人身份证正反面扫描件（在有效期内）

（二）授权委托书（格式）

本授权书声明：             （供应商名称）的         （法定代表人姓名）代表本公司委托           （委托代理人的姓名）为我方的合法代理人，参加“******项目（项目编号：******）”评审、答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人手机号码：

委托代理人电子邮箱：

供应商(盖单位公章)：

日期：20**年**月**日

附：委托代理人身份证正反面扫描件（在有效期内）

提醒：1、供应商须确保响应文件中提供的手机号码准确无误并保持通讯工具畅通，否则由此造成的后果由供应商自行承担。

2、供应商须确保响应文件中提供的电子邮箱准确无误，否则由此造成的后果由供应商自行承担。

# 八、各类资质证书及其他重要资料

（一）响应文件中供应商的各类资质证书及其他重要资料

******

（二）响应文件中其他资料

******

- 第七章  评审

1、采购代理机构将在采购文件规定的时间和地点组织活动。

2、采购小组由为该项目专门组成的3人（含）以上单数组成。

3、评审程序包括响应文件审查、综合评分和推荐成交候选供应商或确定成交候选供应商等几个步骤。

4、评审方法和评审标准

4.1评审方法：本项目采用综合评分法（满分为100分），评审的基本步骤和基本要求如下：

4.1.1响应文件审查。响应文件审查分为资格性审查和符合性审查。

4.1.1.1供应商或其响应文件出现下列情形之一时，资格性审查不通过：

（1）未按采购文件要求获取采购文件；

（2）未按采购文件要求提供报价函；

（3）未按采购文件要求提供营业执照扫描件、税务登记证（若供应商提供了“多证合一”的营业执照，无需另行提供税务登记证）扫描件；

（4）不符合采购文件中规定的其他资格条件。

4.1.1.2通过资格性审查的合格供应商满足3家时，采购小组对通过资格性审查的供应商的响应文件进行符合性审查。

4.1.1.3供应商或其响应文件出现下列情形之一时，符合性审查不通过：

（1）未按采购文件要求提供报价一览表；

（2）未对采购文件提出的商务要求及合同条款完全响应；

（3）对采购文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离的（如果采购文件中有“★”标注的技术参数）；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）供应商或供应商所报服务不符合国家相关强制性要求的；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.1.1.4未通过符合性审查的供应商，不进入后续评审程序。

4.1.1.5采购小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1.1.5.1 采购小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。

4.1.2报价。供应商在响应文件中的报价为最终报价，供应商报价一经报出即不可撤回。

4.1.3供应商的报价超过预算金额或最高限价的，采购小组将其作为响应文件无效处理。

4.1.4综合评分。采购小组采用综合评分法对资审通过的供应商的响应文件和报价进行综合评分。评审时，采购小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，评审的基本步骤和基本要求如下（满分100分）：

| 序号 | 评分 项目 | 满分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价,其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价/投标报价)×30%×100（小数点后面保留两位小数，第三位四舍五入）。本项满分30分。 |
| 2 | 业绩 | 6分 | 自2022年1月1日(含)以来(以合同签订时间为准，无合同签订时间采购小组不予计分)，具有与所投产品一致（注射泵或营养泵）且符合要求的业绩合同，得3分,满分3分。 注： (1)业绩合同甲方须为医疗机构，乙方不作限制。 (2)响应文件中须提供合同原件扫描件,须含合同甲方公章，公章名称与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则采购小组不予计分。 (3)若业绩合同重复或与投标产品不一致的，采购小组不予计分。 |
| 3 | 技术指标响应情况 | 39分 | 1、用“█”标注的技术参数的基准分为39分,全部满足得基准分39分,用“█”标注的技术参数若有负偏离，则在基准分基础上扣3分/项，扣完为止。本小项满分39分。 注：用“█”标注的技术参数，需在投标文件中提供以下技术证明文件之一（包括医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书或技术白皮书或产品彩页）予以证明，否则，评委会视为技术参数出现负偏离。 |
| 4 | 售后 服务 | 5分 | 根据投标人在质保期内的售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、培训计划等）进行评分。本项满分5分。 （1）售后服务方案完整详细、可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）售后服务方案完整详细、具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）售后服务方案有待提升，可行性、针对性和实用性有待完善，得1分； （4）其余情况或未提供，得0分。 |
| 5 | 综合性能 | 10分 | 1、根据投标人所投产品的技术性能（包括不限于产品关键性能、技术标准等）进行评分： （1）所投产品技术先进，整体技术功能先进，满足使用要求，得5分； （2）所投产品技术适合本项目采购需求，整体技术功能具有可行性，能够满足使用要求，得3分； （3）所投产品技术基本适合本项目采购需求，整体技术功能可行性有待改善，基本满足使用要求，得1分； （4）其余情况或未提供，得0分。 本小项满分5分。 2、根据投标人所投产品的制造工艺（包括不限于重要部件（或主材料）类型、耐久性、质量保证等）进行评分： （1）所投产品制造工艺先进，产品精度高，得5分； （2）所投产品制造工艺适合本项目采购需求，产品精度具有实用性，得 3分； （3）所投产品制造工艺基本适合本项目采购需求，产品精度有待改善，得1分； （4）其余情况或未提供，得0分。 本小项满分5分。 |
| 6 | 实施方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目的实施方案(包括但不限于设备选型、供货方案、安装调试方案等)进行评分：（本项满分5分） （1）实施方案完整详细，可行性、实用性、针对性强的，得5分； （2）实施方案完整详细，适合本项目采购需求，具有可行性、实用性、针对性，得3分； （3）实施方案有待提升，基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性待完善的，得1分； （4）其余情况或未提供的不得分。 |
| 7 | 使用成本 | 5分 | 根据所投产品质保期满后的维修服务内容（包括但不限于零配件易损件耗材的种类、价格等）进行评分。本项满分5分。 （1）所投产品维修服务内容实用性强，常用零配件易损件耗材种类充足、价格优惠，得5分； （2）所投产品维修服务内容、常用零配件易损件耗材种类具有实用性，价格可行，得3分； （3）所投产品维修服务内容、常用零配件易损件耗材的实用性有待改善，得1分； （4）其余情况或未提供，得0分。 |

4.1.4.1汇总得分：汇总采购小组的评分表，并求出某一供应商的得分平均值，保留至小数点后两位数，小数点后第三位四舍五入，即为该供应商评审得分。

4.1.5采购小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序排出成交候选供应商。评审得分相同的，按照报价由低到高顺序排列。评审得分及报价均相同的，按“技术指标”得分高低排序，若评审得分、报价及“技术指标”得分均相同的，则通过摇号决定成交候选供应商排序，摇号程序是：由现场监督人员或采购代理机构工作人员摇出供应商的号码，按摇出号码的大小，由大到小确定供应商的顺序，即号码大的成交排序在前，号码小的成交排序在后。

注：①按响应文件提交顺序进行摇号，由现场监督人员或采购代理机构工作人员进行摇号。

②每次供应商摇出的号码不再重新放入摇号机中进行摇号。

③所有进入摇号程序的有效供应商均须参加摇号。

④放入摇号机的号码球数量=进入摇号程序的有效供应商数量+10。例：如进入摇号程序的有效供应商数量为5家，则放入摇号机的号码球数量为15个。

4.1.6评审结束时，采购小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，按照评审得分由高到低次序，依次排列推荐成交候选供应商或确定成交候选供应商的顺序。

4.1.7供应商总报价与公布的预算金额或最高限价相比降幅过小，或供应商总报价明显缺乏竞争性的，采购小组可以否决所有报价。

4.1.8采购小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。

4.1.9评审过程的保密。

4.1.9.1采购小组成员或其他工作人员均不得向他人透露采购及评审情况。

4.1.9.2在采购过程中，供应商如向采购小组成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

4.1.10采购小组有权否决全部响应文件。

4.1.11采购代理机构对未成交供应商不解释未成交原因。

5、异常情况处理

5.1采购时出现以下情况之一的，将终止采购活动：

5.1.1因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

5.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.1.3通过资格性审查的供应商不足3家的；